Západočeská univerzita v Plzni

FEL – KEE, Oddělení elektrických přístrojů a techniky vysokých napětí

Laboratorní cvičení z předmětu Elektromagnetická kompatibilita

Úloha č. EMC 2N: Zkouška odolnosti proti elektrostatickému výboji

Teorie. Popis problematiky

Při dotyku zařízení s obsluhou nebo předmětem, nebo při vzájemném dotyku osob a předmětů v blízkosti elektrického zařízení dochází za určitých okolností k vybití elektrostatického náboje nahromaděného vlivem různých jevů. Jedná se především o pohyb osob po izolačních podlahách nebo předmětech. Náboj jehož napětí může dosáhnout až 15 kV vytváří za příznivých podmínek elektrostatický výboj (všeobecně označovaný ESD – electrostatic discharge). ESD může ovlivnit provoz zařízení nebo poškodit jeho elektronické obvody buď přímým účinkem, nebo nepřímo indukční vazbou nebo zářením.

Tvar vlny proudu závisí na druhu a velikosti zatížení. Doba náběžné hrana s se pohybuje mezi 0,7 až 1 ns, doba trvání 60 ns.

Generátor simulující ESD sestává z nabíjecího odporu, kondenzátoru 150 pF a vybíjecího odporu 330 Ω. Pro aplikaci vodivou cestou, tzv. kontaktní výboj je maximální předepsané napětí 8 kV, pro výboj vzduchem 15 kV.

Úroveň zkušebního napětí je závislá na podmínkách pro tvorbu elektrostatického náboje. Jednotlivé předepsané hladiny zkušebního napětí, stejně tak jako uspořádání zkušebních obvodů pro různé situace předepisuje norma ČSN EN 61000-4-2.

Kontaktní výboj je preferovaná zkušební metoda pro svou reprodukovatelnost. Tam, kde nelze použít, provádí se vzduchový výboj.

ESD musí být použit ve všech přístupných bodech zkoušeného zařízení. Aplikují se skupiny 10 ti výbojů obou polarit mezi zkušebními body a zemí s periodou minimálně 1 s.

Zadání.

- Seznamte se s obsluhou simulátoru ESD.

- Seznamte se s variantami uspořádání zkušebního obvodu pro zjišťování imunity proti elektrostatickému výboji.

- Zjistěte odolnost vybraných elektrických zařízení proti elektrostatickému výboji. Při testování dodržujte podmínky stanovené normou ČSN EN 61000-4-2.

Literatura:

Vaculíková, P.,  Vaculík, E.: „ Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů“,

Grada 1998

Norma ČSN EN 61000-4-2

# Měřicí přístroje

Simulátor elektrostatických výbojů EM Test ESD 30

Pracoviště EMC

Postup měření

Při měření dodržujte pokyny vyučujícího.

# Zhodnocení

Diskutujte naměřené výsledky.